## Slide 1
1 绪 论（Introduction）
1.1、热工测量仪表(thermal measurement instrument)简介
1. 热工参数(thermal variable)：压力（P)、温度(T)、流量(F)、物位（L)等。
2.热工测量仪表: 在生产中自动检测热工参数的仪表。

## Slide 2
1.2 测量的基本知识
1、测量的概念：用实验的方法和专门设备取得某项需要确定其数量概念的参数（称被测量）与定义其数值为一的同类参数（称为单位）的比值。
2、测量的意义
3、测量的方法
（1）按如何取得测量结果进行分类（计算误差时用）
①直接测量法 ②间接测量法 ③组合测量法

## Slide 3
1.3 测量分类
1、静态测量和动态测量
2、等精度测量和不等精度测量
3、电量测量和非电量测量
4、工程测量与精密测量

## Slide 4
1.4 测量误差与测量不确定度
1、误差分类：粗大误差、随机误差、系统误差。
2、误差的来源
3、误差的表示方法及用途
（1）绝对误差（absolute error）：
△x=x-μ x– 测量值 μ - 真实值
绝对误差一般只用于标准量具或标准仪表对一般仪表的校验。

## Slide 5
（2）相对误差（relative error）：
实际相对误差：
标称（示值）相对误差
引用误差
满度相对误差（最大引用误差）：用来确定仪表精度等级）
真值
测量值
测量仪表的满量程值

## Slide 6
仪表的最大相对误差的绝对值作为准确度（精度）等级，其中：
一等标准仪表的准确度是：0.005 0.02 0.05
二等标准仪表的准确度是：0.1 0.2 0.5
一般工业用仪表的准确度是：
1.0 1.5（1.6） 2 2.5 （3） 4.0
  如果某台测温仪表的基本误差为±1.0%，则认为该仪表的精确度等级符合1.0级。
  如果某台测温仪表的基本误差为±1.3%,则认为该仪表的精确度等级符合1.5级。级数越小，精度（准确度）就越高。

## Slide 7
例1 某一标尺为0~1000oC的温度计出厂前经校验，其刻度标尺上的各点测量结果分别为：
标准表读数（℃） | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
被校表读数（℃） | 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001
（1） 求出该温度计的最大绝对误差值；
（2） 确定该温度计的精度等级；
（3） 如果工艺上允许的最大绝对误差为 8oC，问该温 度计是否符合要求？

## Slide 8
标准表读数（℃） | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000
被校表读数（℃） | 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001
绝对误差 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1
解：

## Slide 9
（1）最大绝对误差
（2）允许误差
按照靠系列的要求，选择等级低的为此温度计的精度等级 1.0;

## Slide 10
（3）工艺要求
按照靠系列，根据工艺要求选取，要选择等级高的精度等级，0.5;
所以此温度计不符合要求。
那么求得

## Slide 11
例2. 现对量程为250 ℃ 的2.0级的温度计A和温度计B进行检定，发现（1）温度计A在123 ℃处的示值误差绝对值最大，为4.6 ℃；（2）温度计B在200 ℃和150 ℃处的仪表示值分别为204.5 ℃和155.8 ℃，问这两个温度计是否合格？
A合格，B不合格

## Slide 12
例3：某待测电压为100V，现有0.5级0~300V和1.0级0~120V两个电压表，问用哪一个电压表测量较好？
解：

## Slide 13: 1.5 测量系统
1.5.1 测量系统组成
1、传感器(sensor) 也常被称作敏感元件、一次仪表) ：感受到被测参数的变化及时的转化成相应可测信号输出。
2、变换器(converter)：对传感器传来的信号进行传递、放大、转换。
3、显示装置(display, indicator)：显示器、指示器或记录仪。
4、传输通道（传送元件transmission element）：导线，导管，光导纤维，无线电通信。

## Slide 14
1.5.2 测量系统的基本特性
1、 准确度（精度accuracy）：表征仪表示值与真实值的接近程度，用相对误差表示。
2、测量仪表的误差
3、测量范围和量程
思考：某温度计A测量的最低温度为20 ℃ ，最高温度为100 ℃ ，某温度计B测量的最低温度为-20 ℃ ，最高温度为100 ℃
4、 灵敏度(sensitivity)：仪表在稳定状态下输出微小变化与输入微小变化值比
S= dy/dx
思考：灵敏度是否越高越好？

## Slide 15
5、迟滞误差（hysteresis error）：仪表的正向特性与反向特性不一致的程度。
6、线性度（非线性误差non-linear error）对于理论上线性输入输出特性曲线的仪表，实际特性曲线往往偏离线性关系。它们间的最大差值于量程范围值比的百分数称为线性度。

## Slide 16
7、稳定性(stability)：仪表示值不随时间和使用条件变化的性能。
8、重复性(repeatability)：相同的条件下对同一被测量多次重复测量其示值不一致的程度
9、复现性（reproducibility）变化的条件下对同一被测量多次重复测量其示值不一致的程度
10、可靠性（reliability) 测量系统在规定的条件和规定的时间内能保持正常工作的特性。

## Slide 17
11. 动态性能(dynamic performance)：仪表示值跟随被测量随时间变化的能力
稳态值
t
示值

## Slide 18: 1.6 发展状况
（一）全方位发展：集成化、微型化和智能化等
1、敏感元件（传感器）：依赖材料
2、光导纤维技术：传输，灵敏度，小型化
3、加工技术
（二）性能指标全面提升：拓展测量范围，提高准确度和可靠性等
（三）测量原理和测量手段的重大突破

## Slide 20: 容积式流量计

## Slide 21
E+H公司推出的科里奥流量计，用于测量质量、 体积、密度和温度，液体中质量流量的测量精度为±0.15%，气体中精度±0.5%。

## Slide 22
液柱式压力计

## Slide 23
（a) 万能齿轮测量仪 （b）便携式三坐标测量仪器

## Slide 24
（C）线径测量仪器（d）现代数控机床

## Slide 25
电接点压力表

## Slide 26
Mercap 电容式物位计 (siemens)

## Slide 27: 现代仪器设计技术的研究现状与发展趋势
1、现代仪器仪表按其应用领域和自身技术特性大致划分为6个大类，
工业自动化仪表与控制系统：
工业，特别是流程产业生产过程中应用的各类检测仪表、执行机构与自动控制系统装置
科学仪器：
应用于科学研究、教学实验、计量测试、环境监测、质量和安全检查等各个方面的仪器仪表

## Slide 28
电子与电工测量仪器：主要指低频、高频、超高频、微波等各个频段测试计量专用和仪器仪表
医疗仪器：用于生命科学研究和临床诊断治疗的仪器。
各类专用仪器：农业、气象、水文、地质、海洋、核工业、航空、航天等各个领域应用的专用仪器。
传感器与仪器仪表元器件及材料

## Slide 29
2、工业自动化仪表发展趋势
1）智能化：具有多种新功能。
过去当流量仪表需要进行温度，压力的补偿时需要分别测量流量，温度和压力的三台变送器
并且需要运算器来计算
而现在一台智能化的流量变送器就可以完成。

## Slide 30
2）高精度化
变送器的精度，普遍从0.75%提高到0.04%。
用于贸易交换计量的科氏质量流量计，精度已达到0.05%。
当前一些新建的大型项目，在招标时，对有关产品的精度已提出明确的要求。

## Slide 31
3）无线化
随着生产规模越来越大，如火电机组已有100万KW的超临界机组；测量和控制的点数不断增加，一般已达万点以上。
如果现场仪表能够实现通信无线化，电缆和维护的工人量都会大大减少
因此研发近距离，低功耗可靠无线通信是当前的一个亮点。

## Slide 32
4） 安全仪表系统（SIS Safety Instrument System ）
IEC（国际电工委员会International Electro technical Commission)制定了标准，将安全等级分为四级:
即SIL1～4。其中SIL4等级为最高。
SIL（Safety Integrity Level 安全完整性等级），由每小时发生的危险失效概率来区分:
SIL1 10-6~ 10-5
SIL2 10-7~ 10-6
SIL3 10-8~ 10-7
SIL4 10-9~ 10-8

## Slide 33
生产过程所需要的安全等级由专门的生产工艺公司来评估确定。一般对安全要求比较高的工艺生产过程需要的安全等级为SIL3。
根据目前的制造水平，变送器的安全等级仅为SIL2，若要满足SIL3的要求，可采取冗余措施。
目前一些大的DCS(Distributed control system)制造商都已通过了TUV（技术监督协会）认证，达到了SIL3。

## Slide 34
5） 科学仪器的在线化
过去只能在实验室内进行离线操作的科学仪器，现在可以在生产现场进行在线运行。
6) 新型仪表不断涌现过去认为不能检测的禁区，现在有了突破。
如二相流的测量已有产品处于实用阶段
德国SWR公司的微波气，固二相流量计
英国SOLARTRON公司的DUALSTR-EAMMKI气液二相流量计
美国MALFIAID公司的LP多相流量计等

## Slide 35
7） 软测量技术（虚拟仪器）正在发展
由于生产工艺的复杂性、工业环境的恶劣性，使得有些重要的参数不能进行直接测量，只能借助计算机技术，依靠其他相关能测得的参数进行推导。
这种间接测量的方法称之为虚拟仪器。

## Slide 37: 仪器的基本构成
待测对象/控制对象
传感器/敏感器
控制/执行器
输入操作面板
信号处理电路
中央处理器
显示与记录
控制反馈电路
变送与滤波电路
A/D电路
D/A电路
其它接口电路
外观造型

## Slide 38
仪器设计过程：
（一） 设计原则
1 、根据设计对象的要求和实际的约束条件列出详细的设计目标。
2 、采用自上而下逐级分解的方法形成子任务。
3 、硬件、软件协调优化设计方案。
4 、发挥技术与设备潜力提高设计质量与开发速度。
5 、依照产品化规模确定部件和器件的级别。
6 、设计自诊断与异常处理功能提高产品的可维护性。
7 、针对现场极限条件的防范措施与试运行。
（ 二） 设计步骤（ 如图）

## Slide 39
常用的电路仿真软件： PSPICE 和Multisim
1、SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)
SPICE 70年代初产生于美国加州大学伯克利分校的模拟电路仿真软件。SPICE经过不断改进和完善，已经成为事实上的电路分析模拟的标准方法。
PSPICE 是基于SPICE的电路模拟软件中的一种，用于进行电子电路设计和仿真的集成软件，
具有丰富的元器件库，能够快速精确地分析复杂电路的性能参数，以文本或波形曲线给出分析结果

## Slide 40
2、 EWB (Electronics Workbench，虚拟电子工作台)及其升级版软件Multisim：
利用计算机构造一个虚拟的实验环境，具有许多电路分析与设计中需要的电子仪器，、可以直观地演示电路工作时的实际效果。
高版本可以进行简单的PCB（印刷电路板）板设计、简单的单片机仿真 。

## Slide 41
单片机仿真软件Proteus
Proteus 是由英国Labcenter electronics 公司开发的EDA 工具软件。
Proteus 软件的应用范围十分广泛，涉及PCB 制版（简单电路）、spice 电路仿真、单片机仿真，在6.9 版本中又ARM7/LPC2000 的仿真。

## Slide 42: 制作PCB板（印刷电路板，Printed Circuit Board）软件
1、Altium有限公司 （前称Protel International Limited）PCB软件 ：
Altium公司于1999年推出Protel99，升级版Protel99SE、DXP2004等版本。
2005年底，推出了业界第一款完整的板级设计工具Altium Designer 6.0，将PCB硬件设计、FPGA以及基于处理器的嵌入式软件开发功能整合在一起。

## Slide 43
2、Cadence公司（合并ORCAD公司）全球最大的电子设计技术(Electronic Design Technologies)、程序方案服务和设计服务供应商。
集成了Allegro制图软件，比较专业，适合于工程较大的PCB布板
最新版本Cadence SPB 15.5.1，或Allegro SPB 15.5.1，带有Cadence PCB。

## Slide 44
3、Mentor Graphics公司(收购PADS Software Inc）PCB软件：Expedition PCB、BoardStation、PADs(Power PCB)